SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (WF-SB30N)

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- LED ekrana sahip olmalıdır. Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerini ekranda göstermelidir.

- Altı gözlü dijital su banyosu olarak kullanılabilmelidir.

- Paslanmaz çelik iç hazne ve kapağa sahip olmalıdır.

- Paslanmaz çelik kazanı kaynaksız ve preslenmiş tasarımlı olmalıdır.

- Selenoid valf ile su tahliyesi tek düğmeye basılarak yapılmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 30 litre olmalıdır.

- Cihaz zamanlayıcılı olmalı ve zaman aralığı 0-9990 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

- PID programlı akıllı sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

- Otomatik durma, aşırı sıcaklık alarmı, elektrik kesintisi belleği, hata düzeltme ve menü kilidi özellikleri olmalıdır.

- Sıcaklık ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı +5 ile 100 °C arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir.

- Sıcaklık hassasiyeti ± 0.1°C olmalıdır.

- Ayarlanan sıcaklıkta sabit ve kararlı kalmalı, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sağlamalıdır.

- Cihaz 1500 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 7.5 kg olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 500x296x200 mm, dış ölçüleri 565x358x395 mm  olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, kurum adına yazılmış yetki belgesini ibraz etmelidir. Genel yetki belgesi veya Katalog firmalarından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.